## Data
CLSI EP06-A - Appendix C
Dilution | IgM (mg/dL)
1 | 26.5
1 | 26.2
2 | 139
2 | 138
3 | 269
3 | 273
4 | 337
4 | 343
5 | 409
5 | 404

## IgM
1
MSA: IgM | [7 empty] | v5.01 | 1
2
CLSI EP06-A - Appendix C | [8 empty] | 2
3
Last updated 10 August 2018 at 12:14 by Simon | [8 empty] | 3
4
4
Descriptives | [8 empty] | 5
5
26.5
26.2
139
138
269
273
337
343
409
404
1
5
44.11
428.83
1
1
1.04
1.08
1.12
1.16
1.2
1.24
1.28
1.32
1.36
1.4
1.44
1.48
1.52
1.56
1.6
1.64
| N | 10 | [6 empty] | 1.68
| Design | 5 Dilution x 2 Observations | [6 empty] | 1.72
1.76
| Measuring interval | 26.35 | 406.5 | [5 empty] | 1.8
1.84
Precision | [8 empty] | 1.88
1.92
| Dilution | Mean | SD | CV | Allowable SD / CV |  |  |  | 1.96
| 1 | 26.35 | 0.21213 | 0.8051% | 2% |  |  |  | 2
| 2 | 138.5 | 0.70711 | 0.5105% | 2% |  |  |  | 2.04
| 3 | 271 | 2.8284 | 1.044% | 2% |  |  |  | 2.08
| 4 | 340 | 4.2426 | 1.248% | 2% |  |  |  | 2.12
| 5 | 406.5 | 3.5355 | 0.8698% | 2% |  |  |  | 2.16
| Pooled |  | 2.7945 | 0.9286% | 2% |  |  |  | 2.2
2.24
Linearity | [8 empty] | 2.28
2.32
2.36
2.4
2.44
2.48
2.52
2.56
2.6
2.64
2.68
2.72
2.76
2.8
2.84
2.88
2.92
2.96
3
3.04
3.08
3.12
3.16
3.2
| Dilution | Linear fit | Nonlinear fit (2nd order polynomial) | Nonlinearity | 95% CI |  | Allowable nonlinearity |  | 3.24
| 1 | 44.11 | 21.9957 | -50.13% | -71.01% | -29.26% | 5% |  | 3.28
| 2 | 140.29 | 151.3471 | 7.882% | 4.6% | 11.16% | 5% |  | 3.32
| 3 | 236.47 | 258.5843 | 9.352% | 5.458% | 13.25% | 5% |  | 3.36
| 4 | 332.65 | 343.7071 | 3.324% | 1.94% | 4.708% | 5% |  | 3.4
| 5 | 428.83 | 406.7157 | -5.157% | -7.304% | -3.01% | 5% |  | 3.44
3.48
| * Performance requirement not met. | [7 empty] | 3.52
3.56
Fit Model | [8 empty] | 3.6
3.64
| Linear fit | [7 empty] | 3.68
3.72
| RMSE | 22.8206 | [6 empty] | 3.76
3.8
| Parameter | Estimate | SE | t | DF | p-value |  |  | 3.84
| Constant | -52.07 | 16.9242 | - | - | - |  |  | 3.88
| X | 96.18 | 5.1028 | - | - | - |  |  | 3.92
3.96
| 2nd order polynomial fit | [7 empty] | 4
4.04
| RMSE | 10.3022 | [6 empty] | 4.08
4.12
| Parameter | Estimate | SE | t | DF | p-value |  |  | 4.16
| Constant | -129.47 | 15.624 | - | - | - |  |  | 4.2
| X | 162.5229 | 11.9065 | - | - | - |  |  | 4.24
| X2 | -11.0571 | 1.9469 | -5.6793 | 7 | 0.00075129 |  |  | 4.28
4.32
| 1 Nonlinear parameter is different from 0 at the 5% significance level. | [7 empty] | 4.36
4.4
| 3rd order polynomial fit | [7 empty] | 4.44
4.48
| RMSE | 10.316 | [6 empty] | 4.52
4.56
| Parameter | Estimate | SE | t | DF | p-value |  |  | 4.6
| Constant | -97.48 | 35.8842 | - | - | - |  |  | 4.64
| X | 117.5845 | 46.9061 | - | - | - |  |  | 4.68
| X2 | 6.0804 | 17.4099 | 0.34925 | 6 | 0.73883 |  |  | 4.72
| X3 | -1.9042 | 1.9223 | -0.99058 | 6 | 0.36014 |  |  | 4.76
4.8
4.84
4.88
4.92
4.96
5
21.9957
21.9957
27.5944
33.1576
38.6855
44.178
49.6351
55.0569
60.4432
65.7942
71.1098
76.39
81.6348
86.8443
92.0183
97.157
102.2603
107.3282
112.3607
117.3579
122.3196
127.246
132.137
136.9926
141.8128
146.5977
151.3471
156.0612
160.7399
165.3832
169.9912
174.5637
179.1009
183.6027
188.0691
192.5001
196.8957
201.256
205.5808
209.8703
214.1244
218.3431
222.5265
226.6744
230.787
234.8642
238.906
242.9124
246.8835
250.8191
254.7194
258.5843
262.4138
266.2079
269.9667
273.69
277.378
281.0306
284.6478
288.2296
291.7761
295.2871
298.7628
302.2031
305.608
308.9776
312.3117
315.6105
318.8739
322.1019
325.2945
328.4517
331.5736
334.66
337.7111
340.7268
343.7071
346.6521
349.5616
352.4358
355.2746
358.078
360.846
363.5787
366.2759
368.9378
371.5643
374.1554
376.7111
379.2315
381.7164
384.166
386.5802
388.959
391.3024
393.6105
395.8831
398.1204
400.3223
402.4888
404.62
406.7157
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
26.35
138.5
271
340
406.5
0.5
5.5
0
0
1
2
3
4
5
-0.8
-0.8
-0.8
-0.8
-0.8
1
2
3
4
5
-0.50134
0.078816
0.093518
0.03324
-0.051569
0.9021
1.0979
0.9021
1.0979
1
1
1.9021
2.0979
1.9021
2.0979
2
2
2.9021
3.0979
2.9021
3.0979
3
3
3.9021
4.0979
3.9021
4.0979
4
4
4.9021
5.0979
4.9021
5.0979
5
5
-0.2926
-0.2926
-0.71008
-0.71008
-0.71008
-0.2926
0.11163
0.11163
0.046
0.046
0.046
0.11163
0.13246
0.13246
0.054581
0.054581
0.054581
0.13246
0.047079
0.047079
0.0194
0.0194
0.0194
0.047079
-0.030098
-0.030098
-0.07304
-0.07304
-0.07304
-0.030098
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
-0.05
-0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
*
*
*
*
1